## Slide 1: 检测技术与仪器
热电式传感器

## Slide 2: 温标
国际实用温标：
热力学温度：符号T90 ，单位开尔文，K
摄氏温度：符号t90，单位摄氏度，℃
经验温标：
华氏温标：冰点32°F，水沸点212°F
摄氏温标：冰点0℃，水沸点100℃
温标：衡量温度的标尺，规定温度起点及基本单位
Notes: 绝对零度是不可能达到的最低温度，自然界的温度只能无限逼近。如果到达，那么一切事物都将达到运动的最低形式。因为任何空间必然存有能量和热量，也不断进行相互转换而不消失。所以绝对零度是不存在的，除非该空间自始即无任何能量热量。在绝对零度下，原子和分子拥有量子理论允许的最小能量。

## Slide 3: 测温原理
通过温度敏感元件与被测对象的热交换，测量相关的物理量，即可确定被测对象的温度。
接触式：传热和对流，热接触，破坏被测对象热平衡，置入误差，对测温元件要求高
非接触式：热辐射，响应快，对被测对象干扰小，可测高温、运动对象，强电磁干扰、强腐蚀

## Slide 5: 主要内容
热电偶
热电阻

## Slide 6: 热电偶
由A、B两种导体串接成一闭合回路，将温度转换成热电势的装置称为热电偶。
特点：结构简单、制造方便、精度高、热惯性小，可测温范围宽和便于远程传送等优点。使用不同材质制成的热电偶系列，可以满足-200～近3000℃温度测量的需要

## Slide 7: 热电偶
采用焊接方法将两种材料的接点连接在一起，接点称为测温端或工作端。
在测温时，将其置入被测温场中。一般要求未连接端恒定在某一温度，将其称为参考端。

## Slide 8: 热电偶

## Slide 9: 热电偶
两种不同的导体A和B串接成图示闭合回路，当两个接触端存在温差T﹥T0时，回路中就有电流产生，即回路中会产生热电势，这种现象叫做热电效应。
热电势由两种材料的接触电势（珀尔贴电势）和单一材料的温差电势（汤姆逊电势）决定.

## Slide 10: 接触电势（珀尔贴电势）
含义：由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势。
A和B两种导体材料
不同，温度保持一致
A和B互相接触时，其内部电子密度不同，若nA >nB
自由电子从A扩散到B
A失去电子带正电，
B得到电子带负电
形成由A向B的内电场，阻止电子进一步扩散。
在E的作用下，B中的自由电子向A漂移
当扩散和漂移达到动态平衡时
两种不同金属A、B的接触处产生一个稳定的接触电势珀尔帖电势EAB(T)

## Slide 11: 接触电势（珀尔贴电势）
接触电动势的数值：
回路总接触电势
小结：接触电势的大小与温度高低及导体中的电子密度有关。
K:玻尔兹曼常数； e：电子电荷； na,nb: 自由电子密度；

## Slide 12: 温差电势（汤姆逊电势）
同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。
同一导体两端温度不同：
T>T0
a端自由电子动能>b端自由电子动能
电子由a扩散到b
a失去电子带正电，
b得到电子带负电
形成由a向b的静电场E
在E的作用下，b中的自由电子向a漂移
扩散和漂移达到动态平衡
ab中得到一个稳定的温差电势—汤姆逊电势EA(T,T0)

## Slide 13: 温差电势（汤姆逊电势）
eA(T，T0)——导体A两端温度为T、T0时形成的温差电动势；
T，T0——高低端的绝对温度；
σA——汤姆逊系数，表示导体A两端的温度差为1℃时所产生的温差电动势，例如在0℃时，铜的σ =2μV/℃。
对于A、B导体构成的闭合回路，总的汤姆逊电势将为
小结：温差电势的大小只与A、B材料和两结点温度(T，T0)有关

## Slide 14: 总热电势
结论
（1）只有用不同性质的导体(或半导体)才能组合成热电偶；相同材料不会产生热电势.
（2）只有当热电偶两端温度不同，热电偶的两导体材料不同时才能有热电势产生。
（3）导体材料确定后，热电势的大小只与热电偶两端的温度有关。如果使T0=常数，则回路热电势EAB(T，T0)就只与温度T有关，而且是T的单值函数，这就是利用热电偶测温的原理。通常令T0=0℃，在不同的温度下精确地测出回路总电势，并将所测得的结果绘成曲线或列成表格。
当A、B两种导体是同一种材料时：σA=σB;nA=nB
则回路总电势为：

## Slide 15: 热电偶基本定律
1、均质导体定律
2、中间导体定律
3、连接导体定律与中间温度定律
4、参考电极定律

## Slide 16: 热电偶基本定律
均质导体规律
两种均质金属组成的热电偶的电势大小与热电极的直径、长度及沿热电极长度方向上的温度分布无关，只与热电极材料和温度有关。
如果材质不均匀，则当热电极上各处温度不同时，将产生附加热电势，造成无法估计的测量误差。
因此，热电极材料的均匀性是衡量热电偶的重要指标之一。

## Slide 17: 热电偶基本定律
中间导体定律
在热电偶回路中接入另一种导体称中间导体C，只要中间导体的两端温度相同，热电偶回路总电动势不受中间导体接入的影响。
如右图，回路总热电势为：
对上式，当T=T0时，有：

## Slide 18: 热电偶基本定律
由此可见，引入第三个导体C后，只要保持C两端温度相等，不会影响回路中热电势的大小。
同理可证，若再插入第四种、第五种……均质导体，只要所插入的导体两端温度都与参考点相同，都不会影响原来热电势的大小。
应用:依据中间导体定律，在热电偶实际测温应用中，常采用热端焊接、冷端开路的形式，冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。

## Slide 19: 热电偶基本定律
连接导体定律与中间温度定律
在热电偶回路中，热电偶A、B分别与导线A’、B’接，接点温度分别为T、Tn、T0，则回路热电势等于热电偶的热电势EAB(T，Tn)与连接导线A’、B’在温度Tn、T0时热电势EA’B’(Tn ，T0)的代数和（连接导体定律）。即：
当A’与A、B与B’材料分别相同，则有
热电偶回路两接点（温度为T、T0）间的热电势，等于热电偶在温度为T、Tn时的热电势与在温度为Tn、T0时的热电势的代数和（中间温度定律 ）(Tn称中间温度)。

## Slide 20: 热电偶基本定律
根据这个定律，可以连接与热电偶热电特性相近的导体，将热电偶冷端延伸到温度恒定的地方，这就为热电偶回路中应用补偿导线提供了理论依据。
在实际热电偶测温回路中, 利用热电偶这一性质, 可对参考端温度不为0℃的热电势进行修正。
例1 用镍铬-镍硅热电偶测某一水池内水的温度，测出的热电动势为2.436mV。再用温度计测出环境温度为30℃(且恒定)，求池水的真实温度。
解：由镍铬-镍硅热电偶分度表查出
E(T，0)= E(T，30)+E(30，0)
=2.436mV+1.203mV=3.639mV
查分度表知其对应的实际温度为T=88℃。即池水的真实温度是88℃。

## Slide 21
参考电极定律
当两种导体A、B分别于第三种导体C组合成热电偶的热电势确定时，则由这两种导体A、B组成的热电偶的热电势为：
以C作为标准电极(一般C为铂)，构建热偶A、B。
意义：利用该定律可大大简化热电偶选配工作，只要已知有关电极与标准电极配对的热电势，即可求出任何两种热电极配对的热点势而不需要测定。

## Slide 22: 热电偶的材料与结构
满足上述条件的热电偶材料并不很多。我国把性能符合专业标准或国家标准并具有统一分度表的热电偶材料称为定型热电偶材料。
物理性能稳定，热电特性不随时间改变；
化学性能稳定，以保证在不同介质中测量时不被腐蚀；
热电势高，导电率高，且电阻温度系数小；
便于制造；
复现性好，便于成批生产。
热电偶材料应满足：

## Slide 23: 标准型热电偶
铂铑30-铂铑6热电偶（分度号B）
它的正极是铂铑丝(铂70%，铑30%)，负极也是铂铑丝(铂94%，铑6%)，俗称双铂铑。测量温度最高长期可达1600℃，短期可达1800℃。
优点：材料性能稳定，测量精度高，测温上限高。
缺点：在还原性气体中易被侵蚀，成本高。
从1988年1月1日起，我国热电偶和热电阻的生产全部按国际电工委员会（IEC）的标准，并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。但其中的R型（铂铑13-铂）热电偶，因其温度范围与S型（铂铑10-铂）重合,我国没有生产和使用。

## Slide 24: 标准型热电偶
(2) 铂铑10-铂热电偶（分度号S）
正极是铂铑丝(铂90%，铑l0%)，负极是纯铂丝。测量温度最高长期可达1300℃，短期可达1600℃，一般用来测量1000℃以上的高温。
优点：材料性能稳定；测量准确度较高，可做成标准热电偶或基准热电偶；抗氧化性强，宜在氧化性、惰性气氛中工作。
缺点：在高温还原性气体中（如气体中含CＯ、H2等）易被侵蚀，需要用保护套管；另外其热电极材料属贵金属，成本较高，热电势也较弱。
国际温标中规定它为630.74~1064.43℃温度范围内复现温标的标准仪器。

## Slide 25: 标准型热电偶
(3) 镍铬-镍硅热电偶（分度号K）
正极是镍铬合金(88.4～89.7％镍、9～10％铬，0.6％硅，0.3％锰，0.4～0.7％钴)，负极为镍硅(镍95.7～97％镍,2～3％硅,0.4～0.7％钴)。测温范围为-200~+1300℃。长期可达1000℃，短期可达1300℃。
优点：测温范围很宽、热电动势与温度关系近似线性、热电动势大、高温下抗氧化能力强、价格低，所以在工业上应用广泛。
缺点：热电动势的稳定性和精度较B型或S型热电偶差，在还原性气体和含有SO2、H2S等气体中易被侵蚀。

## Slide 26: 标准型热电偶
(4) 镍铬-镍铜热电偶（分度号E）
正极是镍铬合金，负极是铜镍合金(铜55%，镍45%)。测温范围为-200~+1000℃。
特点：热电动势较其他常用热电偶大。适宜在氧化性或惰性气氛中工作。
(5) 铁-铜镍热电偶（分度号J）
正极是铁，负极是铜镍合金。测温范围为-200℃~+1300℃。
优点：价格低、热电动势较大（仅次于E型热电偶）、灵敏度高（约为53μV/℃）、线性度好、价格便宜，可在800℃以下的还原介质中使用。
缺点：铁极易氧化。

## Slide 27: 标准型热电偶
(6) 铜-铜镍热电偶（分度号T）
在0~-100℃范围内，铜-铜镍热电偶已被定为三级标准热电偶，用以检测低温仪表的精度，误差不超过0.1℃。
正极是铜，负极是铜镍合金，测温范围为-200℃~+400℃，热电势略高于镍铬-镍硅热电偶，约为43μV/℃。
优点是精度高、复现性好、稳定性好、价格便宜。
缺点是铜极易氧化，故在氧化性气氛中使用时，一般不能超过300℃。

## Slide 28: 非标准型热电偶
60年代发展起来的，是目前一种较好的高温热电偶，可使用在真空惰性气体介质或氢气介质中，但高温抗氧能力差。
国产钨铼3-钨铼25、钨铼-钨铼20热电偶使用温度范围在300～2000℃，分度精度为1％。主要用于钢水连续测温、反应堆测温等场合。
如铱50铑—铱10钌、铱铑40-铱、铱铑60-铱热电偶。它能在氧化环境中测量高达2100℃的高温，且热电动势与温度关系线性好。
1）钨铼热电偶：
2）铱和铱铑合金热电偶：
主要用在低温测量，可在2～273K范围内使用，灵敏度约为10μV／℃。
3）金铁—镍铬热电偶：

## Slide 29: 热电偶的结构
将两热电极的一个端点紧密地焊接在一起组成接点就构成热电偶。
热电偶的结构形式有：
普通型热电偶
铠装型热电偶
薄膜热电偶
表面热电偶
浸入式热电偶
特殊热电偶
热电堆

## Slide 30: 热电偶的结构
普通型热电偶结构：在测量时将测量端插入被测对象的内部，主要用于测量容器或管道内气体、流体等介质的温度。其结构主要包括：热电极、绝缘子、保护管套、接线盒和安装法兰等。
热容量大，对温度变化的响应慢

## Slide 31: 热电偶的结构
铠装型热电偶：由热电偶丝、 绝缘材料和金属套管三者经拉伸加工而成的坚实组合体, 它可以做得很细很长, 使用中随需要能任意弯曲。
优点：测温端热容量小，动态响应快；机械强度高，挠性好，可安装在结构复杂的装置上。

## Slide 32: 热电偶的结构
碰底型
不碰底型
露头型
帽型
测量端和套管焊在一起，动态响应比不碰底型快，比露头型慢
测量端封闭在套管内，热电极与套管之间相互绝缘，这是—种最常用的形式
测量端暴露在套管外，动态响应好，仅在干燥的非腐蚀性的介质中使用
在露头型的测量端，套上一个保护帽，用银焊密封起来

## Slide 33: 热电偶的温度补偿
热端温度为t 时，分度表所对应的热电势EAB(t, 0)与热电偶实际产生的热电势EAB(t, t0)之间的关系可根据中间温度定律得到下式：
由此可见，EAB(t0，0)是冷端温度t0的函数，因此需要对热电偶冷端温度进行处理。
当热电偶材料选定以后，热电动势只与热端和冷端温度有关。因此只有当冷端温度恒定时，热电偶的热电势和热端温度才有单值的函数关系。此外热电偶的分度表是以冷端温度0℃作为基准进行分度的，而在实际使用过程中，冷端因靠近被测对象，受到周围环境温度的影响，其温度不是恒定的，冷端温度往往也不为0℃，所以必须对冷端温度进行处理，消除冷端温度的影响。

## Slide 34: 热电偶的温度补偿
在实验室及精密测量中, 通常把参考端放入装满冰水混合物的容器中, 以便参考端温度保持0℃, 这种方法又称冰浴法。
为了避免冰水导电引起两个连接点短路，必须把连接点分别置于两个玻璃试管里，浸入同一冰点槽，使相互绝缘。
参考端0℃恒温法

## Slide 35: 热电偶的温度补偿
参考端温度计算法

## Slide 36: 热电偶的温度补偿
延伸热电极法（补偿导线）：
合理选择导线A’和B’ 与热电偶A和B相似，将参考端从Tn延伸到T0处 ，有：
注意极性

## Slide 37: 热电偶的温度补偿
补偿电桥法
补偿电桥的4个桥臂中有一个臂是铜电阻作为感温元件，其余3臂由阻值恒定的锰铜制成，串接在热电偶回路中。
图中，R1,R2,R3为锰铜电阻，R4为铜电阻
使用时选择R4的阻值使电桥保持平衡，电桥输出Uab=0。当冷端温度升高时，R4阻值随之增大，电桥失去平衡，Uab相应增大，此时热电偶电势ex由于冷端温度升高而减小，若Uab的增量等于热电偶电势ex的减小量，回路总的电势Uab的值就不会随热电偶冷端温度变化而变化。

## Slide 38: 应用
炉温测量控制系统

## Slide 39
热电阻

## Slide 40: 热电阻传感器
热电阻传感器是利用导体的电阻随温度变化的特性，对温度和温度有关的参数进行检测的装置。
半导体热敏电阻传感器
应用范围很广，可在宇宙航船、医学、工业及家用电器等方面用作测温、控温、温度补偿、流速测量、液面指示等。
按材料不同，可分为：
金属热电阻传感器
  －200～+500℃范围的温度测量
  特点：精度高、适于测低温。

## Slide 41: 热电阻
热电阻效应：物质的电阻随温度变化而变化的现象。
自然界中，大多数纯金属导体的电阻具有随温度变化的特性，其特性方程如下：
其中，Rt和R0分别是金属导体在t℃和0℃的电阻值；A、B、C是金属导体电阻温度系数，在一定的温度范围内，A、B、C可近似地视为一个常数
热电阻材料的特点：
高温度系数、高电阻率；
化学、物理性能稳定；
良好的输出特性；
良好的工艺性，以便批量生产、降低成本。

## Slide 42: 常用热电阻
适宜制作热电阻的材料有铂、铜、镍、铁等，目前最常用的热电阻有铂热电阻和铜热电阻。
(1) 铂热电阻（－190～660℃）
精度高、稳定性好、性能可靠，在温度传感器中得到了广泛应用。
-190～0℃ | 
0～660℃ | 
A=3.97×10-13/℃
B=-5.85×10-7/℃2
C=-4.22×10-12/℃4
铂热电阻的特性方程：

## Slide 43: 常用热电阻
目前我国规定工业用铂热电阻有R0=10和R0=100两种；它们的分度号分别为Pt10和Pt100，其中Pt100最为常用；二者都有各自的分度表，即Rt与t的关系。
在实际测量中，只要测得热电阻的阻值Rt，便可从分度表上查出对应的温度值。

## Slide 44: 常用热电阻
应用：测量精度要求不高且温度较低的场合
测量范围：―50～150℃
优点：温度范围内线性关系好，灵敏度比铂电阻高，容易提纯、加工，价格便宜，复制性能好。
缺点：易于氧化，一般只用于150℃以下的低温测量和没有水分及无侵蚀性介质的温度测量。与铂相比，铜的电阻率低，所以铜电阻的体积较大。
(2) 铜热电阻
A=4.29×10-3/℃
B=-2.13×10-7/℃2
C=1.23×10-9/℃3
工业上使用的标准化铜热电阻的R0按国内统一设计取50Ω和100Ω两种，分度号分别为Cu50和Cu100，
相应的分度表可查阅相关资料。
铜电阻的阻值与温度之间的关系为：

## Slide 45: 常用热电阻
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
 | 电阻/Ω |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 50.00 | 47.85 | 45.70 | 43.55 | 41.40 | 39.24 |  |  |  | 
0 | 50.00 | 52.14 | 45.28 | 56.42 | 58.56 | 60.70 | 62.84 | 64.98 | 67.12 | 69.26
100 | 71.40 | 73.54 | 75.68 | 77.83 | 79.98 | 82.13 |  |  |  | 
分度号：Cu50

## Slide 46: 常用热电阻
铟电阻适宜在-269～-258℃温度范围内使用，测温精度高，灵敏度是铂电阻的10倍，但是复现性差。
锰电阻适宜在-271～-210℃温度范围内使用，灵敏度高，但是质脆易损坏。
碳电阻适宜在-273～-268.5℃温度范围内使用，热容量小，灵敏度高，价格低廉，操作简便，但是热稳定性较差。
（3）其他热电阻

## Slide 47: 热电阻常见结构：
将电阻丝绕在云母、石英、陶瓷、塑料等绝缘骨架上，经过固定，外面再加上保护套管

## Slide 48: 测温电路
用热电阻传感器进行测温时，测量电路经常采用电桥电路
热电阻中流过电流具有加热效应。
热电阻的阻值较小，连接导线较长产生误差
存在的问题
解决方法
尽量减小流过热电阻的电流(小于10mA)。
采用三线制和四线制的接法。

## Slide 49: 热敏电阻
利用半导体的电阻值随温度显著变化的特性制成,由金属氧化物和化合物按不同的配方比例烧结。
热敏电阻的特点：
缺点：线性度较差，复现性和互换性较差。
(1) 热敏电阻的温度系数比金属大（10倍）；
(2) 结构简单、体积小，可测量点温度；
(3) 电阻率高，热惯性小，适宜动态测量；
(4) 易于维护和进行远程控制；
(5) 制造简单，使用寿命长。
优点：

## Slide 50: 热敏电阻
正温度系数（PTC）
用途：彩电消磁，各种电器设备的过热保护，发热源的定温控制，限流元件。
临界温度系数（CTR）
用途：温度开关
负温度系数（NTC）
应用：点温、表面温度、温差、温场等测量、控制及电子线路的热补偿线路

## Slide 51: 热敏电阻
稳态情况下，通过热敏电阻的电流I与其两端的电压U之间的关系称为热敏电阻的伏安特性
当流过热敏电阻的电流很小时，不足以使之加热，电阻值只决定于环境温度，伏安特性是直线，遵循欧姆定律，主要用来测温。
当电流增大到一定值时，流过热敏电阻的电流使温度升高，出现负阻特性。其所能升高的温度与环境条件(周围介质温度及散热条件)有关。当电流和周围介质温度一定时，热敏电阻的电阻值取决于介质的流速、流量、密度等散热条件。可用它来测量流体速度和介质密度。
热敏电阻的伏安特性

## Slide 52: 补偿
解决办法：串联或并联温度系数很小的金属电阻，使热敏电阻阻值在一定范围内呈线性关系。
图(a)介绍一种金属电阻与热敏电阻串联以实现非线性校正的方法。只要金属电阻Rx选得合适，在一定温度范围内可得到近似双曲线特性〔图(b) Rs〕，即温度与电阻的倒数成线性关系，从而使温度与电流成线性关系〔图(c)〕。近年来已出现利用微机实现较宽温度范围内线性化校正的方案。

## Slide 53: 热敏电阻的结构
构成：热敏探头、引线、壳体
二端和三端器件：为直热式，即热敏电阻直接由连接的电路获得功率；
四端器件：旁热式

## Slide 54: 热敏电阻的特性
（1）标称阻值RH
环境温度为25℃时测得的电阻值，又称冷电阻
（2）容量C
热敏电阻的温度变化1℃所需吸收或释放的热量，单位为J／℃。
（3）时间常数
温度为T0的热敏电阻突然置于温度为T的介质中，热敏电阻阻值则从R0变化到（RT0-RT)80%所需要的时间，称为热敏电阻的时间常数。
（4）额定功率PE
指热敏电阻在规定条件下,长期连续使用所允许的耗散功率，单位为W。

## Slide 55: 热敏电阻的特性
(1)近年来研制的玻璃封装热敏电阻具有较好的耐热性、可靠性、频响特性。
(2)氧化物热敏电阻的灵敏度都比较高，但只能在低于300℃时工作。
(3)负温度系数热敏电阻的特性曲线非线性严重。
(4)近年来发现四氰醌二甲烷新型有机半导体材料，具有电阻率随温度迅速变化的特性。

## Slide 56: 热电式传感器应用
热敏电阻用于CPU的温度测量
热敏电阻用于电热水器的 温度测量及控制
热敏电阻体温表

## Slide 57: 热电式传感器应用
测量管道流量
Rt1和Rt2为热敏电阻，R1和R2是一般电阻，四个电阻组成桥路。
当流体静止时，电桥处于平衡状态。当流体流动时，Rt1上的热量被带走，Rt1因温度变化引起阻值变化，电桥失去平衡，电流计出现示数，其值与流体流速v成正比

## Slide 58: DS18B20
DS18B20是常用的数字温度传感器，其输出的是数字信号，具有体积小，硬件开销低，抗干扰能力强，精度高的特点。
DS18B20测温原理如图所示。图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小，用于产生固定频率的脉冲信号发送给计数器1。高温度系数晶振随温度变化其振荡频率明显改变，所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数，当计数器1的预置值减到0时，温度寄存器的值将加1，计数器1的预置将重新被装入，计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数，如此循环直到计数器2计数到0时，停止温度寄存器值的累加，此时温度寄存器中的数值即为所测温度。斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性，其输出用于修正计数器1的预置值。